## Foglio1
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI ISOLA NEONATALE PER TERAPIA SUB INTENSIVA/SALA PARTO COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E GARANZIA FULL RISK DI 24 MESI, DA DESTINARE ALLE U.O.C. PEDIATRIA E PATOLOGIA NEONATALE DELL’ULSS N. 1 DOLOMITI
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 o in alternativa alla direttiva CEE/93/42 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
Sistema di riscaldamento radiante neonatale regolato da microprocessore, completamente integrato | Descrivere:
Servocontrollo e regolazione elettronica della temperatura (la temperatura cutanea non deve superare i 37,5°C) | Descrivere:
Movimentazione elettrica del piano di lavoro su entrambi i lati tramite pedaliere con indicazione del movimento | Descrivere:
Ruote antistatiche tutte dotate di freno | Indicare diametro delle ruote:
Descrivere:
Pareti abbattibili e di facile sgancio per facilitare le manovre rianimatorie o di approccio al paziente | Descrivere:
Controllo della fase di pre-riscaldamento automatico all’accensione con allarmi esclusi | Descrivere:
Lampada radiante che riduca al minimo le dispersioni | Descrivere:
Lampada per l’illuminazione di tutta l’area di lavoro | Descrivere:
Inclinazione continua del piano di lavoro (Trendelenburg e Antitrendelenburg) almeno 10° | Indicare i gradi di inclinazione:
Descrivere:
Allarmi di temperatura e di sistema, visivi ed acustici, integrati | Indicare e descrivere:
Possibilità di supportare una vasta gamma di accessori come: mensole porta strumenti, aste porta flebo, aste pompe di infusione, aste porta umidificatore attivo, ecc. | Elencare:
Cassetto per portalastre | Descrivere:
Bilancia elettronica certificata NAWI con range di peso circa 400-7000 grammi e risoluzione di almeno 5 grammi | Descrivere:
Si richiede di completare la configurazione base con le seguenti caratteristiche:
Dispositivo di rianimazione manuale (TPIECE) con regolazione di flusso e controllo della pressione di Picco (PIP) e della pressione di fine espirazione (PEEP) | Descrivere:
Via ausiliaria miscelata per la ventilazione manuale o per ossigeno terapia (alti flussi compresi), con regolazione tramite flussimetro integrato | Descrivere:
Miscelatore (blender) di precisione per somministrare dal 21-100% di ossigeno con sistema di monitoraggio della FiO2 impostata con relativi allarmi di minima e di massima | Descrivere:
Timer incrementale nello schermo dell’isola neonatale, con avvisi acustici e visivi al termine degli intervalli di APGAR | Descrivere:
Sistema di aspirazione con regolatore di vuoto alimentato da Aria compressa o Ossigeno e pilotaggio “Venturi”, completo di regolazione vuoto, con visualizzazione tramite apposito manometro | Descrivere:
Dotata di braccio porta monitor | Descrivere:
Si specifica che tutti i dispositivi devono essere integrati nella colonna portante per maggiore ergonomia degli operatori | Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi: _______