## Foglio1
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA STAZIONE DI INCLUSIONE IN PARAFFINA DA DESTINARE ALLA UOC DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA ULSS 1 DOLOMITI.
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □
UDI-PI SI □ NO □
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 - EU 746/2017 | I □ II A □ II B □ III □
A □ B □ C □ D □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 – 2017/746 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _____________________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
CARATTERISTICHE TECNICHE
Serbatoio di paraffina integrato con capacità non inferiore ai 3 litri | Indicare capacità in litri:
Range di temperatura regolabile da 50°C a 70°C | Indicare da: _____ °C a _____ °C
Controllo elettronico della temperatura | Descrivere:
Avere la stabilità termica di +/- 1°C | Indicare: +/- _____ °C
Garantire la distribuzione uniforme del calore | Descrivere:
Fornire l’indicazione, in formato digitale, della temperatura impostata e reale | Descrivere:
COMPOSIZIONE
Area riscaldata per cassette istologiche | Indicare dimensioni dell’area in cm:
Descrivere:
Area riscaldata per stampi (molds) | Indicare dimensioni dell’area in cm:
Descrivere:
Preferibilmente controllo della temperatura indipendente o differenziato per le diverse zone | Controllo della temperatura indipendente SI □ NO □
Controllo della temperatura differenziato SI □ NO □
Indicare numero di zone:
Piastra fredda integrata o modulare | Integrata SI □ NO □
Modulare SI □ NO □
Indicare dimensioni della piastra in cm:
Descrivere:
Temperatura di esercizio ≤ 0°C (preferibilmente fino a -5°C sarà considerata caratteristica migliorativa la possibilità di arrivare fino a -10°C) | Indicare temperatura d’esercizio: ______°C
Possibilità di essere utilizzato per solidificazione rapida dei blocchi di paraffina | SI □ NO □
Pannello di controllo digitale dei diversi parametri | Descrivere:
Display preferibilmente touch screen per l’impostazione intuitiva dei parametri e visualizzazione separata delle temperature delle diverse zone | Indicare dimensioni del display in cm:
touch screen SI □ NO □
Indicazione separata delle temperature nelle diverse zone SI □ NO □
Descrivere:
Allarmi acustici e visivi per errori e/o sovra temperatura | Indicare allarmi:
Allarme sovra temperatura SI □ NO □
Illuminazione dell’area di lavoro | SI □ NO □
Supporti per cassette istologiche | SI □ NO □
Supporti per stampi di inclusione | SI □ NO □
Spazi dedicati ad altre strumentazioni/strumentario (pinzette, spatole ecc..) | Indicare e descrivere:
Protezioni contro il surriscaldamento | SI □ NO □
Spegnimento automatico in caso di guasto | SI □ NO □
Isolamento termico delle superfici esterne | SI □ NO □
MIGLIORIE
Controlli della temperatura | SI □ NO □
Programmazione degli orari di accensione e spegnimento | SI □ NO □
Espandibilità del sistema (indicare gli eventuali moduli) | Descrivere:
Presenza di accessori (inclusi nell’offerta) quali pedale per paraffina, lente d’ingrandimento, altro (elencare) | Descrivere:
Possibilità di estrarre i dati tramite porta USB o collegamento a software di tracciabilità | SI □ NO □
Descrivere:
Presenza di porta tipo RS-232, ethernet ecc.. per il collegamento a sistemi informativi | Descrivere:
Altro | Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
IQ SI □ NO □
OQ SI □ NO □
PQ SI □ NO □
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi: