## Foglio1
RAGIONE SOCIALE IMPRESA CONCORRENTE
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
CLASSE DI APPARTENENZA DEL DISPOSITIVO ai sensi della Direttiva CEE/93/42 e/o dal nuovo regolamento UE 745/2017 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI | CND __________________________________ N. REPERTORIO ______________________
presenza di codice UDI | UDI-DI: SI □ NO □
UDI-PI: SI □ NO □
Destinazione d’uso stabilita dal fabbricante
GANTRY
Apertura con diametro non inferiore a 80 cm | Indicare_____ cm
Sistema di centratura laser interno al gantry TC con accuratezza del posizionamento di +/- 1 mm | Descrivere:
Accuratezza +/- ________ mm
GENERATORE DI ALTA TENSIONE
Potenza utile non inferiore a 60 KW | Indicare: ______ kW
Tensione massima non inferiore a 135 KV | Indicare_____ kV
Possibilità di sezionare diversi valori di tensione | SI □ NO □
Descrivere:
Corrente massima a 120 kV non inferiore a 500 mA. | Indicare: _______ mA a 120 kV
COMPLESSO RADIOGENO
Tempo di emissione continua a 120 kV non inferiore a 100 secondi | Indicare: ________ secondi
Doppia macchia focale, con dimensioni ridotte dei fuochi | Indicare dimensione dei fuochi: _____ mmxmm
Capacità termica dell’anodo più elevata possibile | Indicare capacità termica dell’anodo: _____ HU
Capacità di dissipazione dell’anodo più elevata possibile | Indicare capacità di dissipazione termica dell’anodo: _____ HU/min
Possibilità di acquisizione in dual energy (sarà valutata come miglioria). | SI □ NO □
Descrivere:
Vita media del tubo | Indicare: ________ anni
TAVOLO PORTA PAZIENTE
Ampia escursione longitudinale, non inferiore a 160 cm | Indicare: ______ cm
Campo effettivamente esplorabile in scansione spirale non inferiore a 150 cm | Indicare: ______ cm
Ampia escursione verticale | Indicare: ______ cm
Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando e direttamente dal gantry | Controllo manuale da consolle di comando SI □ NO □
Controllo motorizzato da consolle di comando SI □ NO □
Controllo manuale da gantry SI □ NO □
Controllo motorizzato da gantry SI □ NO □
Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0.5 mm | Indicare incremento minimo: _______ mm
Elevata accuratezza nel posizionamento non superiore a ± 0.25 mm | Indicare: +/- _____ mm
Capacità di carico, con carico equidistribuito e tavolo al massimo sbalzo, non inferiore a 200 Kg | Indicare: _______ kg
Piano di appoggio in fibra di carbonio piatto per il posizionamento del paziente, compatibile con quello degli acceleratori presenti e analogamente indicizzato (Elekta Precise Treatment Table ed Elekta Precisa Table con HexaPOD evo) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Secondo piano di appoggio compatibile per la simulazione in RM (modello di risonanza magnetica presente SIGNA Voyager - GE Healthcare) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Accessori forniti in dotazione | Descrivere:
SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE
Numero di strati contigui acquisiti in una singola rotazione di 360° più elevato possibile e comunque non inferiore a 16 | Indicare numero di strati: ________
Indicare minimo spessore strato: _____ mm
Indicare tempo minimo di rotazione su 360°: _______ secondi
Dimensione minima del singolo rivelatore submillimetrico non superiore a 0.75 mm | Indicare: _______ mm
Tempo minimo di scansione su un giro completo non superiore a 0.8 secondi | Indicare: _______ secondi
Spessore minimo di strato inferiore a 1 mm | Indicare: _______ mm
Ampia gamma di spessori di strato selezionabili | Indicare numero:
Descrivere:
Campo di acquisizione il più ampio possibile, e comunque non inferiore a 50 cm | Indicare: ______ cm
Campo di ricostruzione esteso il più ampio possibile e comunque non inferiore a 65 cm (dichiarare accuratezza HU nel FOV esteso) | Indicare: ______ cm accuratezza ______ HU
Diversi valori di pitch selezionabili | Indicare:
Possibilità di scansione a spirale senza interruzioni per un tempo non inferiore a 100 sec | SI □ NO □
Descrivere:
Ampia lunghezza di acquisizione della radiografia digitale di posizionamento | Descrivere:
Interfacciabilità con il sistema di scansione ottica superficiale (SGRT) presente in reparto per l’acquisizione con gating respiratorio e ricostruzione in modalità retrospettiva e prospettica di 4DCT. Il concorrente dovrà dare evidenza/dimostrazione di interfacciabilità già eseguita presso altri centri. Saranno valutati, come miglioria, i sistemi integrati con funzioni fotocromatiche o similari (da descrivere e valutare come ausili di sicurezza per il paziente) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Ulteriori soluzioni per ottimizzare e potenziare il sistema di scansione e acquisizione (descrivere soluzioni offerte e allegare documentazione tecnica) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Presenza di un sistema automatico per il controllo dei mA durante la scansione | SI □ NO □
Descrivere:
Ulteriori soluzioni per il controllo e la riduzione della dose al paziente (descrivere soluzioni offerte e allegare documentazione tecnica) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
CONSOLLE DI COMANDO E RELATIVA UNITA’ DI ELABORAZIONE
Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione, archiviazione | Descrivere:
Elevata memoria RAM con possibilità di implementazione | Indicare: _______ GB
Sistema di archiviazione delle immagini e dei dati grezzi su disco rigido di elevata capacità | Indicare: _______ GB
Sistema di archiviazione delle immagini su DVD/ CD-Rom | Descrivere:
Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni e conforme alle specifiche medicali DICOM di seguito riportate | Indicare dimensioni in pollici:
CLASSE DI APPARTENENZA DEL DISPOSITIVO ai sensi della Direttiva CEE/93/42 e/o dal nuovo regolamento UE 745/2017
I □ II A □ II B □ III □
Sistema di comunicazione verbale bidirezionale | Descrivere:
Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione | SI □ NO □
Descrivere:
Matrice di ricostruzione non inferiore a 512x512 | Indicare: _______ x _______
Matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024 | Indicare: _______ x _______
Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 non superiore a 0.5 sec | Indicare tempo di ricostruzione per 512x512: _________ secondi
Indicare tempo di ricostruzione per ____ x ___: _________ secondi
Scheda di rete ad alta velocità per lo scambio dei file secondo protocollo TCP/IP e DICOM | Indicare: __________ bps
Interfaccia DICOM per l’importazione delle liste pazienti (WORKLIST) dal sistema di gestione del paziente radioterapico | Descrivere:
Produzione di Radiation Dose Structured Report (RDSR) ed invio al sistema di archiviazione presente in reparto | Descrivere:
Software avanzato per la riduzione degli artefatti metallici | Descrivere:
Scansione a pacchetti multipli | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Possibilità di ricostruzioni MPR, coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee "in tempo reale" a partire da sezioni assiali | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software per ricostruzioni 3D di superficie e volume (3D-SSD e 3D-VR) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software per ricostruzioni di tipo MIP | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Ricostruzione con scala CT estesa | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software per l’esecuzione di scansioni dinamiche, con e senza lo spostamento del tavolo paziente | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Eventuale software per ricostruzione ad energia arbitraria partendo da acquisizione in doppia energia (sarà valutato positivamente) | SI □ NO □
Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Sistema di ricostruzione iterativa | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Algoritmi iterativi avanzati di ultima generazione (specificare se offerti, o implementabili) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Sistemi/software di Intelligenza Artificiale (IA) di supporto all’attività di contornamento e/o di supporto all’elaborazione dei piani di cura | SI □ NO □
Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Eventuali ulteriori soluzioni per un imaging avanzato (descrivere soluzioni offerte e allegare documentazione tecnica) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Elevata risoluzione spaziale ad alto e a basso contrasto | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Possibilità di calcolare i valori di densità elettronica indipendentemente dai KV di scansione | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
POST – ELABORAZIONE E SIMULAZIONE VIRTUALE
Nel caso in cui la post elaborazione e la simulazione virtuale siano offerte su hardware dedicato, lo stesso dovrà essere dotato di:
Processore di ultima generazione di elevate prestazioni | Frequenza di clock:
Numero di core:
Quantitativo di memoria cache:
Processo di produzione:
Scheda grafica integrata:
Predisposizione all’overclock:
Tipo di socket:
Altro:
Elevata memoria RAM | Indicare: ______ GB
Sistema di archiviazione delle immagini su disco rigido di elevata capacità | Indicare: ______ GB
Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni e conforme alle specifiche medicali DICOM di seguito riportate | Indicare dimensioni in pollici:
CLASSE DI APPARTENENZA DEL DISPOSITIVO ai sensi della Direttiva CEE/93/42 e/o dal nuovo regolamento UE 745/2017
I □ II A □ II B □ III □
Modulo dedicato alla simulazione virtuale per Radioterapia, con le seguenti funzioni:
Determinazione del centro della struttura segmentata in modo automatico o manuale | automatico SI □ NO □
manuale SI □ NO □
Possibilità di gestione automatica nel riportare le coordinate dell’isocentro al sistema di riferimento identificato dai laser esterni al tomografo | automatico SI □ NO □
Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Indicazione delle coordinate delle posizioni dei laser esterni e/o del tavolo paziente per permettere di marcare l’isocentro sulla cute del paziente | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Possibilità di gestione automatica del posizionamento dei laser esterni per la centratura del paziente | Gestione automatica SI □ NO □
Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Ricostruzione di immagini DICOM RT DRR | Descrivere:
Software di gestione del gating respiratorio con ricostruzione e visualizzazione dinamica/cine delle immagini acquisite; con possibilità di correzione degli artefatti nella fase di post elaborazione | Possibilità di correzione degli artefatti in fase di post elaborazione SI □ NO □
Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software per ricostruzioni 3D di Superficie e 3DVR | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software per ricostruzioni di tipo MIP e MPR | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software di visualizzazione in modalità Cine | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Software per la fusione/coregistrazione rigido/elastica di immagini provenienti da altre modalità diagnostiche (TC, PET, RM, etc.) per accurata definizione dei volumi bersaglio e degli organi a rischio | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Ulteriori soluzioni per il miglioramento dell’accuratezza della definizione dei volumi bersaglio e organi a rischio, o per l’ottimizzazione del workflow | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
WORKSTATION CON SISTEMA DI ELABORAZIONE IMMAGINI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Avanzati tool manuali e semi-automatici di contornamento immagini multimodali su immagini TC, PET e MR, sia in assiale che nelle altre proiezioni | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Contornamento automatico basato su intelligenza artificiale di molteplici distretti anatomici, con possibilità di avere segmentate automaticamente i principali organi a rischio | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Possibilità di avere segmentazione automatica anche su immagini di risonanza magnetica, almeno per il distretto pelvico | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Fusione di immagini iso e multi-modale, sia rigida che deformabile, senza limitazioni sul numero di serie da registrare contemporaneamente nella stessa sessione. Algoritmi specifici a seconda delle serie che si va a registrare (CT-CT, CT—MR, CT-PET, CT- CBCT) | Indicare riferimenti (paragrafo e pagina) nella Relazione Tecnica
Possibilità di fondere anche immagini sagittali e coronali, oltre alle serie assiali | fusione di immagini sagittali SI □ NO □
fusione di immagini coronali SI □ NO □
Altro:
Possibilità di sommare distribuzioni di dose, anche di piani vecchi, con applicazioni di modelli BED (Biological Effective Dose) e conversione EQD2 | SI □ NO □
Descrivere:
Possibilità di avere delle macro per automatizzare le più comuni procedure (fusione, contouring automatico, attività di adaptive). Descrivere nel dettaglio queste funzionalità | SI □ NO □
Descrivere:
Gestione study set 4D con creazione automatica del ITV a partire da un singolo ITV di una fase | Descrivere:
Possibilità di avviare automaticamente le più comuni procedere in background, senza che sia presente alcun operatore davanti al sistema, secondo quindi regole time-based (per cancellazione ed archiviazione studi per esempio) o event-based (nel caso di ricezione di una serie per esempio avviare automaticamente la fusione con studi già presenti); | SI □ NO □
Descrivere:
Possibilità di convertire la CBCT in TC sintetica. Descrivere nel dettaglio l’algoritmo e le funzionalità | SI □ NO □
Descrivere:
Possibilità di utilizzare il sistema su altro pc sito, per esempio, in Fisica Sanitaria, avendo anche database locali su altra postazione di lavoro. | SI □ NO □
Descrivere:
CONFORMITA’ DICOM
Il sistema fornito dovrà essere compatibile allo standard DICOM 3.0 e fornire le estensioni DICOM RT | Descrivere:
Il sistema fornito dovrà essere pienamente integrato col sistema RIS/PACS aziendale, con la rete di gestione del paziente radioterapico già presente, con i sistemi di elaborazione delle immagini e pianificazione dei trattamenti radianti installati presso la U.O.C. di Radioterapia del ULSS 1 Dolomiti | Descrivere:
Il sistema fornito dovrà poter recuperare dal PACS anche immagini di modalità diagnostica diversa (RM, PET, TC, etc.) | Descrivere:
Dovranno essere supportate, incluse ed attive almeno le seguenti classi:
Storage service class – (SCU/SCP) | Descrivere:
Modality performed procedure step SOP Class – (SCU) | Descrivere:
Modality worklist SOP Class – (SCU); | Descrivere:
Storage committment push model SOP Class -(SCU) | Descrivere:
Print (SCU) | Descrivere:
Query & retrieve (SCU/SCP) | Descrivere:
Dovranno essere comunque fornite tutte le ulteriori classi DICOM disponibili al momento della fornitura oltre a quelle precedentemente richieste | Descrivere:
SISTEMA DI LASER MOBILI AUTO CALIBRANTI
Set di laser mobili autocalibranti per la definizione dell’isocentro dei piani di trattamento, per l’identificazione del piano saggitale e di quello assiale | Descrivere:
Accuratezza e precisione di posizione non superiore a 1 mm | Indicare: __________ mm
Spessore del laser non superiore a 1 mm | Indicare: __________ mm
Controllo computerizzato | Descrivere:
Fantocci per la calibrazione e la verifica del processo | Descrivere:
FANTOCCI E SOFTWARE PER CONTROLLI QUALITA’
Fantoccio per controlli quotidiani del TC-simulatore, per la verifica del isocentro dell’allineamento dei laser | Descrivere:
Fantocci per l’esecuzione dei controlli di qualità (indicare se l’apparecchiatura sia provvista di software per l’esecuzione e l’analisi dei controlli di qualità e nel caso descriverli brevemente); | Descrivere:
Almeno n° 2 inserti ad alta densità, non inferiore all’osso compatto, ad integrazione del fantoccio dedicato alla verifica della linearità già in dotazione all’Ulss 1 | Descrivere:
IMPRESA
Firmato digitalmente