## Foglio1
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI – Allegato n. 2 – Questionario/Specifiche tecniche.
B) SISTEMA DI MICROMANIPOLAZIONE PER PROCEDURE ICSI.
Le apparecchiature componenti il sistema dovranno rispondere al Regolamento EU 2017/745 o, in alternativa, alla Direttiva CEE/93/42 con particolare riferimento a quanto stabilito nell’articolo 120 del suddetto Regolamento Europeo 2017/745 e successive modifiche ed integrazioni.
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
Codice UDI | UDI-DI SI □ NO □
UDI-PI SI □ NO □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI in base all’ultima CND aggiornata al DM 07.10.2011, consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/dispositivi | CND ________________________ Repertorio __________________
Destinazione d'uso, dichiarata dal fabbricante o suo mandatario, ai sensi del regolamento Europeo 2017/745 o Direttiva CEE/93/42, per procedure di procreazione medicalmente assistita | Descrivere:
CARATTERISTICHE MICROMANIPOLATORE
Sistema di micromanipolazione a quattro assi completamente idraulico a due posizioni per un rapido cambio e riposizionamento automatico delle pipette | Descrivere il sistema ed in particolare indicare come viene garantita la stabilità meccanica, il basso livello di manutenzione e la facilità di pulizia:
Indicare le portate degli assi: ________ mm
Indicare la risoluzione: > _________ nm
Ripetibilità: < ________ µm
Velocità: fino a _______ mm/sec, in n. passi ________
Possibilità di regolazione dell’angolo delle pipette nel range 15°-40°. | Indicare: da ___ ° a ___°
Completo di n. 2 microiniettori certificati IVF, manuali ad olio/aria. | Tolleranza:_______ µm
Peso dell’unità di manipolazione | Indicare: _____ Kg
CARATTERISTICHE INSERTO RISCALDATO IN VETRO
Inserto in vetro rettangolare con spessore vetro di circa 0,5 mm. | Indicare spessore: _____ mm
Descrivere:
Controller a due canali con display touch screen che, preferibilmente, consenta di controllare fino a due dispositivi contemporaneamente | Descrivere:
Possibilità di controllare due dispositivi SI □ NO □
Sensore esterno per la calibrazione automatica e manuale della temperatura | Descrivere:
CARATTERISTICHE PER MICROSCOPIO ROVESCIATO
Stativo compatibile per i seguenti metodi di contrasto: • campo chiaro • contrasto di fase • contrasto di modulazione • contrasto interferenziale | Descrivere:
Altro:
Sistema con illuminazione LED (la potenza dovrà essere equivalente a 100 W alogeni) | Indicare la potenza: _________ W
Colonna a luce trasmessa reclinabile per facilitare l’introduzione dei campioni | Descrivere:
Revolver manuale portaobiettivi con minimo sei posizioni | Indicare il n° di obiettivi presenti ______________
Indicare il n° di obiettivi implementabili ______________
Manopola di regolazione bilaterale per l’utilizzo anche da operatore mancino | SI □ NO □
Descrivere:
Coppia di oculari regolabili singolarmente 10x/22 mm | Descrivere:
Sistema di acquisizione immagini digitali ad almeno 12 MPX con collegamento diretto a un monitor di circa 21 pollici ad alta risoluzione e con possibilità di esportazione immagini verso altri supporti informatici | Descrivere sistema di acquisizione immagini:
Indicare il numero ______ MPX
conforme alla direttiva CEE 93/42 emendata dalla direttiva CEE 2007/47 SI □ NO □ classe: _______
Conforme al regolamento UE 2017/745 SI □ NO □ classe: _________
Altro:
Monitor | dimensione in pollici: ___________
Full HD SI □ NO □
4K SI □ NO □
risoluzione in pixel: ______ X _______
descrivere modalità di installazione:
installato su braccio orientabile SI □ NO □ descrivere:
altro:
conforme alla direttiva CEE 93/42 emendata dalla direttiva CEE 2007/47 SI □ NO □ classe: _______
Conforme al regolamento UE 2017/745 SI □ NO □ classe: _________
Altro:
Tavolino a tre piastre manuale con possibilità inserimento inserti riscaldati rettangolari | Descrivere:
Condensatore con distanza di lavoro 40 mm e compatibile con contrasto di modulazione, campo chiaro e contrasto di fase. | Indicare distanza di lavoro: ________ mm
Descrivere:
Sistema completo di tutti gli accessori per il contrasto di modulazione per lavorare con obiettivi in campo chiaro | Indicare gli accessori inclusi nell’offerta:
Indicare eventuali altri accessori non inclusi:
Possibilità di regolazione del contrasto di modulazione da parte dell’operatore | Descrivere modalità:
Corredo ottico così composto: | Descrivere:
Obiettivo 4x in campo chiaro | Codice:__________
Obiettivo 10x planare in campo chiaro con apertura numerica 0,25 e compatibile con contrasto di modulazione | Codice:__________
Obiettivo 20x in campo chiaro a lunga distanza di lavoro, preferibilmente in fluorite, con apertura numerica 0,40 e completo di ghiera di correzione compatibile con contrasto di modulazione | in fluorite SI □ NO □
Codice:__________
Obiettivo 40x in campo chiaro a lunga distanza di lavoro, preferibilmente in fluorite, con apertura numerica 0,60, completo di ghiera di correzione, compatibile con contrasto di modulazione | Indicare distanza di lavoro: ________ mm
in fluorite SI □ NO □
Codice:__________
Rumorosità massima contenuta e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente | dBA max __________
Alimentazioni e predisposizioni necessarie al corretto funzionamento | Alimentazione elettrica: ______ V, _____ W, ______ mA
Altro:
Accessori inseriti nella proposta presentata | Elencare:
Accessori disponibili ma non indicati nella proposta | Elencare:
Eventuali caratteristiche peculiari del modello proposto | Descrivere:
Tavolo anti vibrazione di dimensione idonea al sostegno dell’intero sistema ed ergonomico per l'operatore | Descrivere:
GARANZIA
La durata (espressa in mesi) della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore ai 24 mesi. Tale garanzia si intende FULL RISK ovvero comprensiva di: -MANUTENZIONE PREVENTIVA programmata, tutte le procedure periodiche di verifica, controllo (compresi controlli qualità ove previsti dalla normativa vigente), messa a punto, sostituzione parti di ricambio, parti soggette ad usura o ad esaurimento (nulla escluso) atte a prevenire i guasti sulla base delle indicazioni del costruttore; | 24 mesi □ Altro: indicare, in mesi, l’estensione del periodo di garanzia: ____________ Manutenzione preventiva N° interventi ______ periodicità____________ Verifica Sicurezza elettrica N° interventi _____ periodicità_____________ Controlli di Qualità/Funzionali N° interventi _____ periodicità_____________ Altri controlli previsti _____________________ Periodicità_______
VERIFICHE DI SICUREZZA elettrica con periodicità prevista dalla normativa vigente (se dovute); ILLIMITATI interventi di manutenzione correttiva su guasto ossia le procedure atte ad accertare la presenza di un malfunzionamento, ad individuarne la causa e garantirne il rapido ripristino (inclusa sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura o ad esaurimento) nulla escluso. Saranno esclusi solo gli interventi per cui sia comprovato il dolo o la negligenza;
AGGIORNAMENTI SOFTWARE (upgrade) e aggiornamenti hardware e software di sicurezza e comunque tutti quelli raccomandati al fine di aumentare l'affidabilità dei sistemi, con relativa attività di formazione del personale (se ritenuta necessaria)
INTERVENTI atti a garantire la funzionalità del sistema, in relazione all'evoluzione organizzativa, tecnologica e legislativa (sia hw che sw) e/o dettati da normativa per la sicurezza dei lavoratori (DPR 81/2008) e dei pazienti (DM 187/2000);
AGGIORNAMENTI software (upgrade) e aggiornamenti hardware e software evolutivi del sistema previa proposta e autorizzazione da parte dell’AULSS.
DEVONO ESSERE FORNITI AL COLLUDO, all’U.O.S Ingegneria Clinica, i protocolli di manutenzione preventiva ed il piano per l’esecuzione degli interventi
Si tenga presente che per politica Aziendale dal 1/4/2022 la gestione e l’assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali, al termine del periodo di garanzia, è in capo all‘impresa Polygon S.p.A. aggiudicataria di Gara Regionale pertanto le richieste d’intervento e/o di parti di ricambio non saranno fatte dalla scrivente ULSS ma da ditta terza.
ASSISTENZA TECNICA
Tempi di intervento dalla chiamata specificando se trattasi di ore lavorative od ore solari ed indicando, se previste, le modalità di gestione degli interventi durante le festività | Tempi max intervento:
H/lavorative n. _____
Tempi risoluzione garantiti: entro _____gg solari consecutivi dalla presa visione del problema
Gestione festività:
Luogo al quale l’Azienda ULSS dovrà fare riferimento per l’assistenza tecnica e/o eventuale manutenzione | Ragione sociale:
Città/Provincia:
Recapito telefonico:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | n._______ giorni solari consecutivi da ricevimento ordine