## Foglio1
FORNITURA DI INCUBATRICE NEONATALE A CALOTTA CHIUSA PER TERAPIA SUB INTENSIVA DA DESTINARE ALLE UO DI PATOLOGIA NEONATALE DELL’ ULSS N. 1 DOLOMITI
Caratteristiche | Descrizione
OPERATORE ECONOMICO
MODELLO
PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
Codice attribuito al prodotto dal Produttore
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT) | codice ________________________
CODICE UDI | UDI-DI SI □ NO □ ___________________________________________
UDI-PI SI □ NO □ ___________________________________________
CLASSE di appartenenza del dispositivo medico ai sensi del regolamento EU 745/2017 o in alternativa alla direttiva CEE/93/42 | I □ II A □ II B □ III □
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI conforme al Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all’art.120 “Disposizioni transitorie” del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 | codice ________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL DISPOSITIVO | □ Numero di iscrizione in “Banca dati” del Ministero della Salute (BD) è: _____________ □ Numero di iscrizione al “Repertorio” del Ministero della Salute (RDM) è: __________ □ Non esiste alcun identificativo di iscrizione in quanto: _______________________________________
DESTINAZIONE D’USO dichiarata dal fabbricante
Sistema di riscaldamento radiante sempre attivo all’apertura della campana | Descrivere modalità di funzionamento:
Controllo della potenza irradiata in watt SI □ NO □⁭
Altro tipo di controllo:
Adeguato numero di oblò | Indicare il numero di oblò:
Indicare il numero di oblò apribili a gomito con scatto silenzioso:
Presenza di guarnizione SI □ NO □⁭
Accesso frontale | Descrivere:
Presenza di un elevato numero di accessi per il passaggio dei tubi per la ventilazione, cateteri, sondini ecc… | Indicare numero di accessi:
Indicare numero di accessi zona testa:
Indicare numero di accessi zona piedi:
Materasso riscaldato pilotato da servocontrollo o modalità alternativa per la gestione del paziente in modalità open care | Gestione con servocontrollo SI □ NO □⁭
Gestione alternativa. Descrivere:
Servocontrollo con regolazione | Della temperatura dell’aria della culla da c.a. 20° a c.a. 39° C. Indicare e descrivere:
Indicare allarmi preimpostati:
Della temperatura cutanea del neonato. Indicare e descrivere:
Indicare allarmi preimpostati:
Dell’umidità relativa da c.a. 40% a c.a. 95%. Indicare e descrivere:
Indicare allarmi preimpostati:
Allarmi | Mancanza alimentazione elettrica. Indicare e descrivere:
Presenza di batteria SI □ NO □⁭
Presenza di batteria di backup SI □ NO □⁭
Anomalie di sistema. Indicare e descrivere:
Malfunzionamento della ventola per la circolazione dell’aria. Indicare e descrivere:
Sovratemperatura, anomalia sonde e sonde cutanee e umidità relativa. Indicare e descrivere:
Mancanza acqua distillata:
Regolazione del grado di inclinazione del piano di lavoro con possibilità di accesso da entrambi i lati | Indicare i gradi:
Piano radiotrasparente estraibile | Indicare dimensioni in cm:
Descrivere:
Materasso antidecubito SI □ NO □⁭
Cassetto RX integrato. Indicativamente c.a. cm 46x40x1,5 | Indicare le dimensioni in cm:
Dimensioni e peso del sistema | Ingombri esterni (largXlung) in cm:
Altezza massima in cm:
Altezza minima in cm:
Dimensione interna (largXlung) in cm:
Peso in Kg: ____________
Monitor per la gestione dei parametri paziente | Monitor touch screen SI □ NO □⁭
Indicare dimensioni del monitor in pollici:
Orientabile SI □ NO □⁭
Memorizzazione dei trend SI □ NO □⁭
Durata della memorizzazione in ore:
Indicare il tipo di dati memorizzati (allarmi, trend, dati ambientali, altro):
Descrivere il software per la gestione e visualizzazione dei dati sopra esposti:
Esportazione dello storico SI □ NO □⁭
Collegamento rete LAN SI □ NO □⁭
Indicare i dati esportabili:
Bilancia elettronica integrata , certificata NAWI con regolazione da c.a. 400 gr a c.a. 10.000 gr con risoluzione di 1 gr e memorizzazione dei dati. Indicare inoltre: • la possibilità di eseguire la pesata del neonato in posizione inclinata. • Le modalità di pesata ( Es. Manuale, Continua, Automatica, ecc) | Indicare il range da gr _________ a gr _________
Risoluzione in gr: ___________
Errore: +/- _______ gr
Indicare il numero di pesate memorizzabili:
Esecuzione pesata in posizione inclinata SI □ NO □⁭
Indicare le modalità di pesata: | Manuale SI □ NO □⁭
Continua SI □ NO □⁭
Automatica SI □ NO □⁭
Altro:
Indicare il livello di rumorosità che dovrà essere comunque inferiore a 50 dB a 50 Hz. Dovrà essere indicato il valore più sfavorevole di esercizio | Indicare il livello di rumorosità in dB a 50 Hz:
Indicare in dBA:
Descrivere la condizione in cui si presenta la misura di cui sopra:
Lampada per fototerapia, preferibilmente con sistema di Fototerapia UV LED integrato | Integrata SI □ NO □⁭
Indicare se offerta di base per tutti i sistemi SI □ NO □⁭
Regolabile nell’inclinazione SI □ NO □⁭
Descrivere il sistema di controllo della potenza:
Specificare se il sistema consente la metodica di accudimento in marsupioterapia | SI □ NO □⁭
Descrivere:
Specificare se predisposta al supporto di doppia telecamera o se dotata di doppia telecamera digitale di ripresa del neonato e dell'equipe operante sul neonato, con uscite video per la remotizzazione delle immagini in rete (PROGETTO DI TELEMEDICINA) | Supporto per telecamera singola SI □ NO □⁭
Supporto per doppia telecamera SI □ NO □⁭
Indicare dimensioni e formato video:
Dettagliare quali materiali di consumo utilizza, relativi codici e prezzi di listino (filtri, celle ossigeno, ecc ) | Descrivere:
Reperibile su libero mercato SI □ NO □⁭
Materiale esclusivo/dedicato SI □ NO □⁭
Descrivere la copertura per oscuramento e insonorizzazione della capottina | Descrivere materiale costruttivo:
Presenza di apertura per fototerapia SI □ NO □⁭
Umidificatore | Circuito chiuso SI □ NO □⁭
Descrizione:
Descrivere dettagliatamente la composizione dell’offerta con relativi accessori e codici (es. numero dei cassetti, preferibilmente ad accesso su due lati, asta porta flebo, lampada per l’illuminazione del piano di lavoro, mensola, barra standardizzata per ancoraggio apparecchiature accessorie tipo pompe infusione, aspiratore, ecc...) | Indicare numero di cassetti:
Cassetti raggiungibili da entrambi i lati SI □ NO □⁭
Cassetti raggiungibili a portellone aperto SI □ NO □⁭
Descrizione generale:
Lampada illuminazione piano di lavoro | Integrata SI □ NO □⁭
Luminosità variabile SI □ NO □⁭
Elencare eventuali accessori opzionali disponibili | Descrivere:
Descrivere caratteristiche peculiari del modello proposto | Descrivere:
GARANZIA
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi full risk | Indicare il numero di mesi oltre i 24 previsti:
Manutenzione preventiva | Indicare periodicità in mesi:
Altri controlli previsti dalla normativa vigente | Descrivere:
Indicare periodicità in mesi:
Tempi di intervento | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Tempi di risoluzione | Indicare in ore lavorative dalla chiamata:
Disponibilità di fornire apparecchiatura sostitutiva | SI □ NO □⁭
Se SI indicare il tempo di consegna in ore lavorative:
CONSEGNA E INSTALLAZIONE | Indicare il numero di giorni solari e consecutivi: _______